CJY系列激光测径仪

使用说明书

目录

# 一、概述

CJY-01/JIC手持式激光测径仪采用激光扫描方式，精度高，体积小，是一款真正适合于便携、移动的直径测量仪器。该仪器可以从一个方向对线材进行测量，并可以对数据进行锁定，以及一个可定时关断的背光，以便观察和省电。

# 二、工作原理

CJY-01/JIC激光测径仪工作原理图（见图一），如图可以看出，测试信息是激光扫过被测物时被挡住部分所形成的阴影信号。设激光测量区扫描速度为V，被测件挡光时间为T，则被测件直径D=K × V × T ( K为常数)。电机转速一定，即扫描速度V为常数，通过CPU（微处理器）计算处理，测出挡光时间对应的宽度T，即可得到被测物的直径。

图一

# 三、外形尺寸和技术指标

型号：  CJY-01/JIC

整机：  长 × 宽 × 高       250 ×69 × 50mm

重量：  790g

连续工作时间： 8小时

显示器： 128 X 64点阵液晶显示器

激光器： 半导体激光器

功率：2W

电池：7.4V锂电池2200mAH

测量范围：0.0200～2.0000mm

测量精度：±0.0005mm

分辨率：0.0001mm

使用条件：

（1） 环境温度：0～40℃

（2） 相对湿度：80%以下

（3） 充电电源：交流220V±10% 50HZ

（4） 空气中不含腐蚀性气体、油、蒸汽及严重尘埃。

（5） 自然通风良好。

# 四、仪器结构介绍

## 1、功能部件

包括键盘、电源开关、充电插孔、液晶显示器。见图二和图三

图二

图三

## 2、显示器介绍

如图三所示

第一排是功能指示区，在此排的左边显示的是当前数据的属性，在它的右边是电量指示条。

第二排为当前数据显示区，它与功能显示排的字样相对应，比如当功能显示排显示有“激光测径”时则表示当前数据是正在测量的直径值，如果功能显示排显示的是“常数修改”则显示的为本机参数常数值。另外，当前显示数据相应位闪烁时，表示此位可以进行修改。

第三排显示的是公司名称缩写和此设备的型号。

## 3、键盘介绍

“复位”键： 按此键可以使仪器复位（也可以开机复位）。复位后，设备处于测量直径状态。

“》” 功能键： 按“》”键不放，然后按一下复位键进入参数选择状态，按“▲”键可以依次循环选择“常数修改”、“采样修改”、“信号修改”、“半波修改”等功能参数，此时在液晶显示器左上角区域的功能指示区会显示相应功能的汉字字样。功能选择后再按“”，确认选择该参数，并进入该参数的修改状态，此时显示数据第一位闪烁，表示进行修改。参数修改时“”键可作参数位的选择，修改完成后，再按“》”键以确认参数并返回测量状态。

“▲”增加键，锁定键：修改参数时增加数字。

“”移位键：修改参数时移动光标。

锁定功能： 按“▲”可以锁定当前测量数据，松开后，则继续测量。

## 4、充电输入

接入充电器即可进行充电（充电接口见图二）。先把充电器的连接线接入设备的充电接口，然后将充电器的电源线接入市电，即可以进行充电，此时充电器的指示灯为红色。充电器上的指示灯由红色变为绿色时，表示充电已结束，充电时间一般为4～5小时。

注意：

充电完成，不进行充电时，请把充电器的220V市电充电接头取掉，再取出充电接头。

## 5、电池更换

本机使用的是7.4V锂电池，电量2200mAH,当必须换电池时取下手柄后背盖的二颗螺钉，小心取下电池连接线，然后取下电池和背盖的固定螺钉，换上新电池后再固定好背盖与电池的固定螺钉。连好电池与主板的接头，然后盖上后背盖，固定好手柄上的二颗螺钉。

注意：

（1）、电池连线红黑极性方向不能反。

（2）、电池不能随意使用外购电池，因为本设备所用的电池内有保护电路，若使用没有保护的锂电池造成的后果本公司概不负责。

# 五、操作说明

1、打开测径仪电源开关。

2、在无被测线材的时候，显示器显示为“0.0000mm”。

3、放线材于支架中，即可测试，显示数据为当前点的外径值。

# 六、调校

由于测径仪是精密计量仪器，设备在使用过程中，请不定期用标准棒测试准确度。如果需要校准，必须使用标准棒。

校准具体方法如下：

检测前应清洁窗口玻璃表面灰尘，保持光路无遮挡。标准棒使用，应用脱脂棉花将其擦拭干净。

1、将0.1mm标准棒在导轮的凹槽上，若显示值与标准棒值不同，同时按下“＞＞”和“复位键”， 先放复位键，后松开“》”键，则液晶显示器左上角显示“常数修改”；按“▲”键，切换到不同的设置项，待液晶左上角显示“半波修改”后，按下“”选择要修改的数据位。移动到要修改的数据位后，按“▲”键修改数据。数据修改完成后，按“＞＞”保存和返回测试页面。如不需要保存，直接按“Reset”返回测试页面。反复修改“半波”数值，值到显示的直径值接近或等于标准值0.1mm

2、把0.7mm标准棒放于导轮凹槽上，若显示值与标准值不同；同时按下“＞＞”和“ 复位 ”键，先放复位键，后松开“》”键，则液晶显示器左上角显示“常数修改”，再按一下“”键，此时显示数字第一位闪烁，显示的为“常数”值，用按键“▲”和“”改变“常数”值（若增大常数值，则显示值变大；反之则减小），再按一次“＞＞”键重新返回测量值。反复修改“常数”数值，直到显示的直径值接近于或等于标准值0.7mm。

3、再放0.1mm标准棒和0.7 mm在导轮上，观察显示值是否为标准值，如偏差过大，则从上述步骤1、2反复调试，直到显示值接近或等于此两标准值。

最后放上0.4mm标准棒，观察此数据是否正确。

调节不当，请与厂家联系。注意“常数”一经设置不允许轻易更改。

本机常数参考值：＿＿＿＿＿＿  ，半波参考值：＿＿＿＿＿＿

# 七、维护及故障处理

## 1、维护

本仪器是精密光学及电子仪器，在搬运和安装过程中不应有剧烈震动，激光测量头上的防尘玻璃应定期用清洁的棉纸、棉花等擦拭灰尘以保持光路的畅通，仪器的光学部分全部密封，以防止灰尘污染光学零件，所以请不要随意拆开外壳。光学部件经过经过精密调整，不能随意拆动。

## 2、故障现象及处理

| 故障现象 | 原因 | 处理办法 |
| --- | --- | --- |
| 显示屏无显示 | 1、器件老化导致复位不可靠 2、锂电池电压不足 | 1、重新开机 2、进行充电 |
| 数据不正确 | 1、信号输入不对 2、参数不对 | 1、检查有无激光 2、清洗光路 3、检查参数 |
| 测量数字乱跳 | 1、窗玻脏污 2、电池电压不足 | 1、同上一条 2、进行充电 |

# 八、维修服务

仪器从厂家发货之日起一年内，对正常使用中出现的质量问题免费负责维修，终身负责维修，收取材料成本费。如因使用不当造成的损坏，也负责维修，酌情收取维修费用。

# 九、装箱单

| 序号 | 名称 | 型号或规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 激光测径仪 | LST-01/JIC | 1 |
| 2 | 使用说明书 |  | 1 |
| 3 | 标准棒 | 0.1mm 0.4mm 0.7mm | 3 |